## Sheet1
Documento Principal: PRIO-00.02-MDF-PRO-0030 - Verificar Metrologicamente Equipamentos de Medição – Sistema de Gestão de Medição (SGM)
Análise Crítica dos Resultados de Calibração - ULTRASSÔNICO
1 IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO
TAG: | FIT - 1223502 |  |  | Tipo de Equipamento: |  | ULTRASSÔNICO
Instrumento: | Medidor de Vazão |  |  | Certificado Anterior: |  | RFL 24087658M
Fabricante | KROHNE |  |  | Laboratório: |  | RIOFlow
Modelo: | UFS 500F // UFC-V // UFP-V |  |  | Data Calibração: |  | 2024-08-21
N° Série: | 209464 1102 // 1202 |  |  | Certificado Atual: |  | RFL 25098648M
Faixa de Medição: | 1200 m³/h a 5700 m³/h |  |  | Laboratório: |  | RIOFlow
Pressão de Calibração: | 105,2 kPa |  |  | Data Calibração: |  | 2025-09-26
DN: | 24" |  |  | Validade Padrão: |  | Padrão 16 HV: 23/01/26 Padrão 15 HV: 23/03/25
Unidade Certificado: | SI
Parâmetro para o cálculo de análise
| Erro Máximo Admissível: | 0.2 | %
Repetibilidade: |  | 0.05 | %
Meter Factor: |  | 0.25 | %
NOTA: Utilizar os parâmetros contidos no Plano de Calibração.
NOTA: Consultar o procedimento PR-LAB-006 (Anexo 1) para preenchimento do campo de incerteza máxima admissível. | [7 empty] | SIM
2 LIMITES DE UTILIZAÇÃO DOS PADRÕES PRIMARIOS E DE TRABALHO | [7 empty] | NÃO
2.1 - ERRO DE MEDIÇÃO:
Falixa Calibrada | Ponto Medição | Erro Medição Anterior | Erro Medição Atual | Incerteza de Medição Anterior | Incerteza de Medição Atual | MÉTRICA | RESULTADO
1200 m³/h a 5700 m³/h SI 105,2 kPa | SI | % | % | % | %
| 1200 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 1400 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 1600 | 0.05 | -0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 1900 | -0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 2300 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 2800 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 3400 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 4000 | -0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.2 | APROVADO
| 4800 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | APROVADO
| 5700 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | APROVADO
2.2 - ANÁLISE DO METER FACTOR:
Possui historico? | SIM |  |  |  | SITUAÇÃO: | NECESSITA DE ANÁLISE
Falixa Calibrada | Ponto Medição | MF Anterior | MF Atual | Diferença | Critério | Resultado
1200 m³/h a 5700 m³/h SI 105,2 kPa | SI | - | - | - | - | -
| 1200 | 0.99947 | 0.99939 | 8e-05 | 0.25% | -0.008004% | APROVADO
| 1400 | 0.99924 | 0.99946 | 0.00022 | 0.25% | 0.02202% | APROVADO
| 1600 | 0.99953 | 1.0002 | 0.0007 | 0.25% | 0.07003% | APROVADO
| 1900 | 1.0004 | 0.99965 | 0.00078 | 0.25% | -0.07797% | APROVADO
| 2300 | 0.99933 | 0.99917 | 0.00016 | 0.25% | -0.01601% | APROVADO
| 2800 | 0.9994 | 0.99932 | 8e-05 | 0.25% | -0.008005% | APROVADO
| 3400 | 0.9985 | 0.99978 | 0.00128 | 0.25% | 0.1282% | APROVADO
| 4000 | 1.0014 | 0.99985 | 0.00155 | 0.25% | -0.1548% | APROVADO
| 4800 | 0.99848 | 0.99927 | 0.00079 | 0.25% | 0.07912% | APROVADO
| 5700 | 0.999 | 0.9993 | 0.0003 | 0.25% | 0.03003% | APROVADO
2.3 - ANÁLISE DA REPETIBILIDADE:
Possui historico? | SIM |  |  |  | SITUAÇÃO: | NECESSITA DE ANÁLISE
Possui historico? | Ponto Medição | Repetibilidade Anterior | Repetibilidade Atual | Critério | Resultado
1200 m³/h a 5700 m³/h SI 105,2 kPa | SI | - | - | -
| 1200 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | APROVADO
| 1400 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | APROVADO
| 1600 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | APROVADO
| 1900 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | APROVADO
| 2300 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | APROVADO
| 2800 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | APROVADO
| 3400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | APROVADO
| 4000 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | APROVADO
| 4800 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | APROVADO
| 5700 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | APROVADO
Observações: Medidor aprovado para instalação
2026-01-21
| Data da Análise: |  |  |  | Responsável pela análise
Análise crítica de calibração de medidores de vazão fiscal e transferência de custódia