## Primários v2
Análise Crítica de Calibração dos Medidores Primários
Cliente: | YINSON | TAG do instrumento: | 20FT9001C
Localização: | FPSO Anna Nery | Número do Certificado: | FC-5 - 20FT9001C - 20260607
Data de Calibração: | 2026-06-07 | Classificação: | Fiscal
Descrição dos itens avaliados |  |  |  | Valor
Data da calibração anterior |  |  |  | 2026-03-24
Periodicidade (dias) |  |  |  | 90
A periodicidade foi atendida? |  |  |  | SIM
Data de emissão |  |  |  | 2026-06-09
Período para emissão (dias) |  |  |  | 3
O período para emissão foi atendido? |  |  |  | SIM
Maior repetibilidade obtida na calibração (%) |  |  |  | 0.026899
Repetibilidade máxima admitida (%) |  |  |  | 0.05
A repetibilidade foi atendida? |  |  |  | SIM
Maior desvio em relação à calibração anterior (%) |  |  |  | 0.048
Desvio máximo admitido em relação à calibração anterior (%) |  |  |  | 0.25
O desvio em relação à calibração anterior foi atendido? |  |  |  | SIM
Maior incerteza da calibração |  |  |  | 4.3307e-05
Incerteza admitida |  |  |  | 0.3
O critério de incerteza foi atendido? |  |  |  | SIM
Maior diferença da temperatura médida medidor calibrado em relação ao padrão (°C) |  |  |  | 0.63
A diferença de temperatura atende o limite de 5°C ? |  |  |  | SIM
Maior diferença da pressão medida do medidor calibrado em relação ao padrão (kPa) |  |  |  | 102.9981
Diferença admitida conforme histórico (kPa) |  |  |  | 74.66
A diferença de pressão atende o limite histórico? |  |  |  | NÃO
O range está correto? |  |  |  | SIM
O certificado está assinado? |  |  |  | SIM
Os dados obrigatórios listadodos abaixo estão presentes? |  |  |  | SIM
O medidor está apto e atende a todos os ítens avaliados? |  |  |  | NÃO
Dados Obrigatórios
a. Logotipo de acreditação do laboratório
b. Identificação do aprovador
c. Identificação do cliente
d. Identificação dos padrões utilizados
e. Condições ambientais durante calibração
f. Numeração das paginas
g. Registros de pressão e temperatura do medidor
h. Identificação do fluido utilizado
i. Número de corridas e resultado de cada uma
j. Data e hora de alinhamento do medidor para calibração
k. Data e hora de início das corridas
l. Data e hora de finalização das corridas
m. Data e hora de elaboração do relatório
n. Valores medidos (volumes, pressões, temperaturas, níveis) no início e no fim da calibração
o. Fatores de calibração correntes (fator do medidor e k-factor);
p. Fatores de calibração encontrados após calibração (fator do medidor e k-factor)
q. Desvio entre fatores de calibração corrente e encontrado após calibração
r. Número de corridas de calibração
s. Histórico do fator do medidor encontrado nas calibrações anteriores, para o mesmo instrumento
|  | Data: | 2026-06-09
Responsável pela análise