## Template Formulário
Análise Crítica de Calibração dos Transmissores de Pressão
Cliente: | YINSON |  | TAG do instrumento: | 27PT2001
Localização: | FPSO Maria Quitéria |  | Número do Certificado: | 24‐ODS‐95 ‐ PRE ‐ 974
Data de Calibração: | 10/12/2024 |  | Empresa Certificadora: | ODS Metering Systems
1.1 Descrição dos itens avaliados |  |  |  |  | SIM | NÃO | N/A
a) Identificação única do certificado (Número do Certificado de Calibração). |  |  |  |  | X
b) Razão social e endereço do Laboratório/Empresa responsável. |  |  |  |  | X
c) Presença do logotipo da RBC (quando aplicável a instrumentos associados a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia ou flare). |  |  |  |  | X
d) Identificação do cliente (nome e endereço). |  |  |  |  | X
e) Indicação do número de páginas e total de páginas do documento. |  |  |  |  | X
f) Identificação do método ou procedimento de calibração utilizado. |  |  |  |  | X
g) Registro das condições ambientais durante a calibração. |  |  |  |  | X
h) Descrição e identificação do item calibrado (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, entre outros). |  |  |  |  | X
i) Registro da data de recebimento do(s) item(ns) de calibração, quando aplicável. | [6 empty] | X
j) Indicação da data de realização da calibração. |  |  |  |  | X
k) Apresentação dos resultados da calibração nas unidades de medida do Sistema Internacional (SI), quando aplicável. |  |  |  |  | X
l) Evidências da rastreabilidade metrológica das medições (informações sobre os padrões utilizados). |  |  |  |  | X
m) Identificação das pessoas autorizadas para emissão do certificado, incluindo nome(s), função(ões) e assinatura(s) ou identificação equivalente. |  |  |  |  | X
n) Declaração de que os resultados e as incertezas apresentados referem-se exclusivamente aos itens calibrados e/ou inspecionados. |  |  |  |  | X
o) Indicação do nível de confiança e do fator de abrangência adotado. |  |  |  |  | X
p) Verificação se a calibração foi realizada de acordo com a faixa solicitada pelo cliente. |  |  |  |  | X
q) Confirmação de que os erros máximos de medição (erro sistemático remanescente somado à incerteza) são inferiores ao erro máximo admissível para o equipamento avaliado. |  |  |  |  | X
r) O instrumento está aprovado para uso no ponto de medição ao qual se destina, conforme os critérios de aceitação definidos pelo cliente ? |  |  |  |  | X
s) Quando houver ajuste no equipamento, apresentação dos resultados de calibração nas condições “como encontrado” (as found) e “como deixado” (as left). | [6 empty] | X
1.2 Recomenda-se que o relatório de análise contenha identificação adequada e informações claras sobre o emitente. O relatório apresentado está em conformidade com essa recomendação?
( X ) Sim ( ) Não OBSERVAÇÕES:
1.3 Existe alguma informação no documento analisado que necessite complementação, correção ou esclarecimento para melhor compreensão do dispositivo (ex.: faixa de calibração no computador de vazão)?
( ) Sim ( X ) Não OBSERVAÇÕES:
1.4 Com base na data do último ensaio ou análise registrada, bem como no critério de periodicidade definido para sua execução, a periodicidade estabelecida foi atendida?
( X ) Sim ( ) Não OBSERVAÇÕES:
1.5 Conclusão da análise crítica do relatório de calibração O certificado está em conformidade com os requisitos do cliente e da RTM?
( X ) Sim ( ) Não* *Caso a resposta seja “Não”, justifique:
|  |  |  | Data: |  | 16/12/2024
Responsável pela análise