## Linearização
Linearização da Calibração no Computador de Vazão
Informações Gerais
| Cliente: | PRIO | [6 empty] | Nº Certificado: |  | LMV 49874-26
| Instalação: | FPSO BRAVO | [6 empty] | Modelo: |  | TZN350-3500
| TAG do Sistema: | FT-7145B-01 | [6 empty] | Fabricante: |  | FAURE HERMAN
| Aplicação: | TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA | [6 empty] | TAG: |  | FT-7145B-01
| Sistema: | OFFLOADING TRAMO B | [6 empty] | Nº Série: |  | 9013404
| Data da Calibração: | 2026-04-25 | [6 empty] | Diâmetro: |  | 14"
| Tipo do Medidor: | TURBINA | [6 empty] | Faixa Calibrada: |  | 440 m³/h a 2500 m³/h
Valores do Certificado de Calibração
| K-Factor do medidor: | 70.3 |  | pulsos/m³
| Vazão da Calibração (m³/h) |  | Frequência (Hz) |  | Volume de Referência (L) |  | Volume do Medidor (L) |  | Meter Factor |  | Erro (%) |  | K-factor corrigido | Incerteza (%) | Status | C=7 | MF
| 440 |  | 8.5922 |  | 145953.57 |  | 145713.61 |  | 1.0016 |  | -0.16 |  | 70.1842 | 0.15 | APROVADO | 6 | -3.208e-06
| 530 |  | 10.3497 |  | 145925.9 |  | 145765.77 |  | 1.0011 |  | -0.11 |  | 70.2228 | 0.15 | APROVADO | 7 | -1.4568e-06
| 640 |  | 12.4978 |  | 291858.88 |  | 291631.1 |  | 1.0008 |  | -0.08 |  | 70.2452 | 0.15 | APROVADO | 7 | 1.0552e-06
| 780 |  | 15.2317 |  | 291805.28 |  | 291863.44 |  | 0.9998 |  | 0.02 |  | 70.3141 | 0.15 | APROVADO | 7 | 7.2872e-07
| 950 |  | 18.5514 |  | 291750.56 |  | 291872.93 |  | 0.99958 |  | 0.04 |  | 70.3295 | 0.15 | APROVADO | 7 | 7.4221e-07
| 1160 |  | 22.6522 |  | 291644.07 |  | 291778.09 |  | 0.99954 |  | 0.05 |  | 70.3324 | 0.15 | APROVADO | 7 | 6.7833e-07
| 1400 |  | 27.3389 |  | 444736.19 |  | 445234.71 |  | 0.99888 |  | 0.11 |  | 70.3788 | 0.15 | APROVADO | 7 | 3.209e-07
| 1700 |  | 33.1972 |  | 443800.32 |  | 444324.32 |  | 0.99882 |  | 0.12 |  | 70.383 | 0.15 | APROVADO | 7 | 6.8125e-07
| 2060 |  | 40.2272 |  | 443872.38 |  | 444495.02 |  | 0.9986 |  | 0.14 |  | 70.3986 | 0.15 | APROVADO | 7 | -7.806e-07
| 2500 |  | 48.8194 |  | 442423.01 |  | 443176.86 |  | 0.9983 |  | 0.17 |  | 70.4197 | 0.15 | APROVADO | 7 | -1.0139e-06
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
|  |  | 0 | [12 empty] | -1
Fórmulas
| F (Hz) = (K-Factor do medidor*Vazão) / 3600 | [5 empty] | MF = Volume de Referência / Volume do Medidor |  |  |  | KFc = K-Factor do medidor / MF
| F = Frequência em Hz | [5 empty] | MF = Meter Factor |  |  |  | KFc = K-Factor Corrigido
| K-Factor do medidor | [5 empty] | Volume de Referência em m³ |  |  |  | K- Factor do medidor
| Vazão em m³/h | [5 empty] | Volume do Medidor em m³ |  |  |  | MF da vazão
3600 referente à conversão de horas para segundos
Dados à Serem Configurados no Computador de Vazão
[6 empty] | N° | Vazão da Calibração (m³/h) |  | Frequência (Hz) | K-factor corrigido
[6 empty] | 1 | 440 |  | 8.5922 | 70.1842 | [7 empty] | Meter Factor
[6 empty] | 2 | 530 |  | 10.3497 | 70.2228 | [7 empty] | 1.0016
[6 empty] | 3 | 640 |  | 12.4978 | 70.2452 | [7 empty] | 1.0011
[6 empty] | 4 | 780 |  | 15.2317 | 70.3141 | [7 empty] | 1.0008
[6 empty] | 5 | 950 |  | 18.5514 | 70.3295
[6 empty] | 6 | 1160 |  | 22.6522 | 70.3324
[6 empty] | 7 | 1400 |  | 27.3389 | 70.3788
[6 empty] | 8 | 1700 |  | 33.1972 | 70.383
[6 empty] | 9 | 2060 |  | 40.2272 | 70.3986
[6 empty] | 10 | 2500 |  | 48.8194 | 70.4197
[6 empty] | 11 |  |  | 0
[6 empty] | 12 |  |  | 0
[6 empty] | 13 |  |  | 0
[6 empty] | 14 |  |  | 0
[6 empty] | 15 |  |  | 0
[6 empty] | 16 |  |  | 0
[6 empty] | 17 |  |  | 0
[6 empty] | 18 |  |  | 0
[6 empty] | 19 |  |  | 0
[6 empty] | 20 |  |  | 0
[9 empty] | KF médio | 70.3208
Limites de Alarme
[6 empty] | Alarme de vazão baixa: |  | 440 | Alarme de vazão alta: |  | 2500
Observações
1 - Os resultados apresentados neste documento aplicam-se somente ao equipamento calibrado indicado. The results reported in this doccument apply only to the indicated equipment.
|  |  |  | Elaborado por: | [7 empty] | Verificado por:
|  |  |  | Carolina Bastos | [7 empty] | Vanessa Vieira
|  |  |  | 2026-04-29 | [7 empty] | 2026-04-29

## Falha Presumida
Avaliação de Falha Presumida de Medição
Informações Gerais
| Cliente: | PRIO | [6 empty] | Nº Certificado: |  | LMV 49874-26
| Instalação: | FPSO BRAVO | [6 empty] | Modelo: |  | TZN350-3500
| TAG do Sistema: | FT-7145B-01 | [6 empty] | Fabricante: |  | FAURE HERMAN
| Aplicação: | TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA | [6 empty] | TAG: |  | FT-7145B-01
| Sistema: | OFFLOADING TRAMO B | [6 empty] | Nº Série: |  | 9013404
| Data da Calibração: | 2026-04-25 | [6 empty] | Diâmetro: |  | 14"
| Tipo do Medidor: | TURBINA | [6 empty] | Faixa Calibrada: |  | 440 m³/h a 2500 m³/h
Valores do Certificado de Calibração
| K-Factor do medidor: | 70.3 |  | pulsos/m³
| Vazão da Calibração (m³/h) |  | Frequência (Hz) |  | Volume de Referência (L) |  | Volume do Medidor (L) |  | Meter Factor |  | Erro (%) |  | K-factor corrigido | Incerteza (%) | Status
| 440 |  | 8.5922 |  | 145953.57 |  | 145713.61 |  | 1.0016 |  | -0.16 |  | 70.1842 | 0.15 | APROVADO
| 530 |  | 10.3497 |  | 145925.9 |  | 145765.77 |  | 1.0011 |  | -0.11 |  | 70.2228 | 0.15 | APROVADO
| 640 |  | 12.4978 |  | 291858.88 |  | 291631.1 |  | 1.0008 |  | -0.08 |  | 70.2452 | 0.15 | APROVADO
| 780 |  | 15.2317 |  | 291805.28 |  | 291863.44 |  | 0.9998 |  | 0.02 |  | 70.3141 | 0.15 | APROVADO
| 950 |  | 18.5514 |  | 291750.56 |  | 291872.93 |  | 0.99958 |  | 0.04 |  | 70.3295 | 0.15 | APROVADO
| 1160 |  | 22.6522 |  | 291644.07 |  | 291778.09 |  | 0.99954 |  | 0.05 |  | 70.3324 | 0.15 | APROVADO
| 1400 |  | 27.3389 |  | 444736.19 |  | 445234.71 |  | 0.99888 |  | 0.11 |  | 70.3788 | 0.15 | APROVADO
| 1700 |  | 33.1972 |  | 443800.32 |  | 444324.32 |  | 0.99882 |  | 0.12 |  | 70.383 | 0.15 | APROVADO
| 2060 |  | 40.2272 |  | 443872.38 |  | 444495.02 |  | 0.9986 |  | 0.14 |  | 70.3986 | 0.15 | APROVADO
| 2500 |  | 48.8194 |  | 442423.01 |  | 443176.86 |  | 0.9983 |  | 0.17 |  | 70.4197 | 0.15 | APROVADO
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Fórmulas
| F (Hz) = (K-Factor do medidor*Vazão) / 3600 | [5 empty] | MF = Volume de Referência / Volume do Medidor |  |  |  | KFc = K-Factor do medidor / MF
| F = Frequência em Hz | [5 empty] | MF = Meter Factor |  |  |  | KFc = K-Factor Corrigido
| K-Factor do medidor | [5 empty] | Volume de Referência em m³ |  |  |  | K- Factor do medidor
| Vazão em m³/h | [5 empty] | Volume do Medidor em m³ |  |  |  | MF da vazão
3600 referente à conversão de horas para segundos
Dados à Serem Configurados no Computador de Vazão
[6 empty] | N° | Vazão da Calibração (m³/h) |  | Frequência (Hz) | K-factor corrigido
[6 empty] | 1 | 440 |  | 8.5922 | 70.1842 | [5 empty] | Meter Factor
[6 empty] | 2 | 530 |  | 10.3497 | 70.2228 | [5 empty] | 1.0016
[6 empty] | 3 | 640 |  | 12.4978 | 70.2452 | [5 empty] | 1.0011
[6 empty] | 4 | 780 |  | 15.2317 | 70.3141 | [5 empty] | 1.0008
[6 empty] | 5 | 950 |  | 18.5514 | 70.3295 | [5 empty] | 0.9998
[6 empty] | 6 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0.99958
[6 empty] | 7 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | KF médio | #REF!
Limites de Alarme
[6 empty] | Alarme de vazão baixa: |  | 440 | Alarme de vazão alta: |  | #REF!
Cálculo Falha Presumida
[5 empty] | LMV 48896-25 |  | LMV 49874-26
|  |  | Vazão da Calibração (m³/h) |  | MF Calibração anterior |  | MF Calibração atual |  | Diff MF | Fator de Correção (Fci) |  | Status
|  |  | 440 |  | 1.0019 |  | 1.0016 |  | -0.02% | - |  | APROVADO
|  |  | 530 |  | 1.0016 |  | 1.0011 |  | -0.05% | - |  | APROVADO
|  |  | 640 |  | 1.0013 |  | 1.0008 |  | -0.05% | - |  | APROVADO
|  |  | 780 |  | 1.0009 |  | 0.9998 |  | -0.11% | - |  | APROVADO
|  |  | 950 |  | 1.0007 |  | 0.99958 |  | -0.11% | - |  | APROVADO
|  |  | 1160 |  | 1.0003 |  | 0.99954 |  | -0.08% | - |  | APROVADO
|  |  | 1400 |  | 0.99963 |  | 0.99888 |  | -0.08% | - |  | APROVADO
|  |  | 1700 |  | 0.99979 |  | 0.99882 |  | -0.1% | - |  | APROVADO
|  |  | 2060 |  | 0.99954 |  | 0.9986 |  | -0.09% | - |  | APROVADO
|  |  | 2500 |  | 0.99931 |  | 0.9983 |  | -0.1% | - |  | APROVADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Observações
1 - Os resultados apresentados neste documento aplicam-se somente ao equipamento calibrado indicado. The results reported in this doccument apply only to the indicated equipment.
|  |  |  | Elaborado por: | [7 empty] | Verificado por:
|  |  |  | Carolina Bastos | [7 empty] | Vanessa Vieira
|  |  |  | 2026-04-29 | [7 empty] | 2026-04-29